Tek Zone Engelli WC Alarm LR-DPA
Sistemi oluşturan parçalar

· İpli Çağırma Cihazı

· Kapı Üstü İkaz Lambası ve Sireni

· Uzak Resetleme Ünitesi

LR-RP3 Siren Resetleme Ünitesi
· Cihaz besleme ünitesi 12V DC olmalıdır

· NO (Normalde Açık) ve NC(Normalde Kapalı) kuru kontak çıkışlarına sahip olmalıdır. Bu kontak çıkışları acil çağrı başlangıcı ile beraber konum değiştirmelidir. Bu sayede sistem harici bir alarm sistemine(yangın alarm , soygun alarm , hemşire çağrı paneli vb.) entegre edilebilmelidir. 
· Ünite üzerinde “RESET” yazılı susturma butonu olmalıdır. Bu butona basılması ile beraber çağrı/alarm sesi sonlandırılmalıdır. 

LR-EPC İpli Çağırma Ünitesi

· 12V DC besleme geriliminde çalışmalıdır. ( Kırmızı gösterge ledini yakılması için gereklidir.) 
· Kırmızı alarm LED ışıklı göstergesi bulunmalıdır. ( Çağrı başladığında yanarak çağrıyı başlatan kişiye çağrının başladığını yardımın yolda olduğu izlebimini verir ve güvenle beklenilmesini sağlar. )  
· İp uzunluğu en az 1,5 metre olmalıdır. İp Steril olmalıdır. 

· İp bağlantı buatı 5cm montaj derinliğinde olmalı ve banyo/wc gibi nemli , ıslak ortamlarda sorunsuz çalışmalıdır. 

· İp üzerinde , ipin çok kuvvetli çekilmesi ile montaj kasasının yuvasından çıkmasını ve zarar görmesini engelleyen , mıknatıslı koruma mekanizması olmalıdır. Kuvvetli çekilmesi durumunda mıknatıs yuvasından ayrılarak ip ve bağlantı yuvasının sağlam kalması garantiye alınır.  

· İpi çekerek alarm durumuna rahatlıkla getirilebilmelidir.

· Bağımsız çalıştırılması durumunda kontaklar üzerinden geçirilebilecek akım değeri maksimum 0,1A @24V NC olmalıdır. 
· Alarm anında sistemden çektiği akım maksimum 12mA @12V DC olmalıdır. 
· IP41 dış ortam koruma sınıfına sahip olmalıdır

· Sıva üstü montaj şekline sahip olmalıdır.
LR-CCL Kapı Üstü Tepe Lambası

· Parlak çift yönden de görülebilecek kırmızı ışıklı göstergeye sahip olmalıdır. 

· Dahili bütünleşik sirene sahip olmalıdır.

· 12V Gerilim uygulanması ile sesli ve ışıklı uyarı vermelidir. 

· Long Bright – Brillant olmak üzere 2 farklı çalışma modu olmalıdır. Birinci çalışma modunda çağrının başlamış olduğu , diğer moda çağrının susturulmuş olduğunu belirtmelidir.

· IP41 dış ortam koruma sınıfına sahip olmalıdır

